REVERSE OSMOZ  SAF SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikro prosesör kontrollü olmalıdır.

2. Cihaz şebeke suyundan Reverse osmoz (RO)  üretebilecek  donanıma sahip kompakt bir sistem olmalıdır.

3. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.

4. Cihaz saatte 15 saf su üretebilecek kapasitede olmalıdır.

5. Cihaz LCD ekrana sahip olmalı ve üretilen suyun kalitesi  bu ekranda   RO   saf  su için  devamlı olarak gözlenebilmelidir.

6. Cihaz her açıldığında kendini test etmelidir.

7. Cihaz  auto flush  fonksiyonu ile  membranı ayarlanan periyotlarda  otomatik olarak temizlemelidir.

8. Cihaz auto drain fonksiyonuna sahip olmalıdır.

9. Cihaz  RO kartuşu  için değişim uyarısı  vermelidir.

10. Cihaz musluk suyu  basıncının düşük olduğu durumunda veya su kesintisi durumunda uyarı özelliği bulunmalı motoru korumak için gerekirse üretimi durdurmalıdır.

11. Cihaz elektronik seviye kontrol sistemine sahip olmalıdır.

12. Cihazda bir adet ön filtre, bir adet aktif karbon filtresi, bir adet RO kartuşu bulunmalıdır.

13. RO kartuşu ion filtresi ve RO  membranından oluşmalıdır.

14. Üretilen suyun kalitesi RO için 2  μs/cm   olmalıdır.

15. Cihaz üzerinde bir adet iletkenlik ölçer (conductivity meter)     bulunmalıdır.

16. Sürekli  kaliteli su elde etmek için  cihaz  önceden set edilmiş  değerlere sahip olmalıdır. Ancak kullanıcı isterse  bu değerleri değiştirebilmelidir.

17. Tüm filtreler ve kartuşlar kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilimeli, her hangi bir alete gereksinim olmamalıdır.

18. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.

19. Cihaz ISO belgeli olmalıdır.

20. Cihaz 220 volt ve 50 Hz.şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

21. Cihaza ait işletme talimatı Türkçe ve İngilizce  olarak bir set verilmelidir.

22. Teklif veren firmanın TSE den alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklifinin ekinde bu belgeyi sunmalıdır.Bu belgede temsilcinin üretici firmanın yetkili servisi olduğu açıkça belirtilmelidir.Temsilci firmanın ISO 9000 belgesine sahip olması tercih nedenidir

23. Teklif veren firma Türkiye’de tek temsilci olduğunu, Türk konsolosluğu ve  noterden onaylı temsilcilik belgesi ile belgelemelidir. 

24. Temsilci firma Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan ‘Satış Sonrası Hizmetleri  Yeterlilik Belgesine’ sahip olmalıdır

25.  Teklif veren firma bölgesel bayi ise temsilci firmadan alınmış bayi yetki belgesi olmaldır 

